|  | ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ | «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας» |
| --- | --- | --- |

Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1- 122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ

Τηλέφωνο 210-53.85.717-174                                                                     Ημερ/νία :26/11/2013

Fax:  210-53.85.185                                                                                    Αρ.Πρωτ.7214

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: eee@teiath.gr, ar3res@teiath.gr

#### Το Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΤΕΙ Αθήνας

#### προκηρύσσει

Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την προμήθεια «Συστήματος Καταγραφής Ηλεκτροφυσιολογικών Παραμέτρων (ΗΕΓ,ΗΚΓ,ΗΜΓ)» προϋπολογισμού έως του ποσού των <8.620,00> € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΑΡΧΙΜHΔΗΣ III ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ-Αθήνας» MIS 379389, Υποέργο 47  με τίτλο «Ανάπτυξη συστήματος ταξινόμησης ηλεκτροεγκεφαλογραφικών προκλητών δυναμικών σχετιζόμενων με παρατήρηση ορθών ή λανθασμένων δράσεων» που υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013), Άξονας Προτεραιότητας 5: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δαπάνη της ως άνω πράξης έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ με κωδικό Πράξης ΣΑΕ : 2012ΣΕ24580175 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από το Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Αθήνας Αγίου Σπυρίδωνος 28 και Μήλου 1, 2ος όροφος καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00-14.00 ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Τ.Ε.Ι Αθηνών- www.teiath.gr .

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν (αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο) ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς κ.λ.π) στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευντικών Προγραμμάτων του ΤΕΙ Αθήνας, Αγ. Σπυρίδωνος 28 , 122 10 Αιγάλεω μέχρι και την Παρασκευή 13/12/2013 και ώρα 11:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 11.30 π.μ από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

Για τυχόν διευκρινήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ericvent@teiath.gr και  ar3res@teiath.gr.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε φάκελο με την ένδειξη: ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ”ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ III ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ-Αθήνας”, του Υποέργου 47 με τίτλο «Ανάπτυξη συστήματος ταξινόμησης ηλεκτροεγκεφαλογραφικών προκλητών δυναμικών σχετιζόμενων με παρατήρηση ορθών ή λανθασμένων δράσεων».

Μέσα στον κυρίως φάκελο θα περιέχεται ένας φάκελος με την ένδειξη ”Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς” και ένας φάκελος με την ένδειξη ”Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς”.

Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς για το προσφερόμενο είδος:

| Α. | Τεχνικές Προδιαγραφές |
| --- | --- |
| 1. | Όνομα/κατασκευαστής |
| 2. | Συνοπτική αναφορά/περιγραφή |
| 3. | Aναλυτική προσφερόμενη σύνθεση/modules |
| 4. | Tεχνική περιγραφή (τεχνικά χαρακτηριστικά/προδιαγραφές του προσφερόμενου είδους) |
| Β. | Χρονοδιάγραμμα (χρόνος παράδοσης) |
| Γ. | Τεχνική Υποστήριξη & Κάλυψη |
| 1. | Συντήρηση (περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών) |
| 2. | Τεχνική υποστήριξη (περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών) |
| 3. | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους |

Επισυνάπτεται  (και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) «Πίνακας  Τεχνικών Προδιαγραφών».

Η προσφερόμενη τιμή θα παραμένει σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η πληρωμή θα γίνει μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών και τη σύνταξη πρωτοκόλλου από αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος από τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ-ΑΘΗΝΑΣ και εφόσον προσκομιστούν τα οριζόμενα από τον Κ.Β.Σ και τον Οδηγό Χρηματοδότησης Ερευνητικών & Επιμορφωτικών Έργων του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Αθήνας παραστατικά και δικαιολογητικά:

1)Δελτίο Αποστολής –Τιμολόγιο

2)Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

3)Απόδειξη είσπραξης

4)Εξουσιοδότηση

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις καθώς και η κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής των Δημοσίων Συμβάσεων βαρύνουν τον Ανάδοχο

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Τ.Ε.Ι. Αθήνας δεν θα εξοφλήσει τιμολόγιο που δεν είναι σύμφωνο με τους παραπάνω όρους.

Τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης, η ασφάλεια, οι φόροι κ.λπ. βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τις παρακάτω λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές και θα βαθμολογηθεί με βαθμό από 80 ως 100 με βάση τα ακόλουθα βαθμολογούμενα στοιχεία.

Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή μπορεί να αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής, λαμβάνεται υπόψη η τιμή της προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει και το ενδεχόμενο κόστος μεταφοράς εγκατάστασης, εκπαίδευσης κ.λ.π.

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της. Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον προμηθευτή που έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με βάση τον ακόλουθο Πίνακα 1:

| Ομάδα | Στοιχεία Αξιολόγησης | Συντελεστής βαρύτητας στοιχείων | Συντελεστής βαρύτητας ομάδας |
| --- | --- | --- | --- |
| Α | Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών Α1. Συμφωνία των προσφερομένων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές. | 75% | 75% |
| Β | Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης Β1. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Β2. Χρόνος Παράδοσης και Εγκατάστασης | 20% 5% | 25% |

Πίνακας 1

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την Βαθμολογία της:

Λ = Συγκριτική ΤιμήΣταθμισμένη Βαθμολογία

Σε περίπτωση ισοβαθμίας (ως προς τον τελικό λόγο Λ) μίας ή περισσοτέρων προσφορών, επικρατέστερη θεωρείται αυτή με τον μεγαλύτερο τεχνικό βαθμό Λ.

Επισημαίνεται ότι, αν σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης διαπιστωθεί πως κάποιο χαρακτηριστικό δεν έχει τις δηλωθείσες από τον προμηθευτή ιδιότητες, για τις οποίες βαθμολογήθηκε, η προσφορά απορρίπτεται, πέραν του ότι τίθεται θέμα αναξιοπιστίας για το συγκεκριμένο προμηθευτή (ανειλικρινής προσφορά).

Οι λαμβάνοντες μέρος στον διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και αποδέχθηκαν αυτούς ανεπιφύλακτα.

Για κάθε διαφορά που αφορά τη διακήρυξη και τη σύμβαση ο προμηθευτής υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.

Η παρούσα διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.teiath.gr και εστάλη για δημοσίευση :

- Στην ιστοσελίδα  http://www.edulll.gr στις 27/11/2013

- Στο ΕΒΕΑ στις 27/11/2013

- Στο ΤΕΕ στις 27/11/2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης

του Ειδικού Λογαριασμού

Δήμος Τριάντης

Καθηγητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

| A. Μέγιστη δειγματοληψία: | 200Ksamples/ sec (400Κ αθροιστικά) - Μέγεθος εσωτερικού buffer: 6Μsamples - Μετατροπέας A/D: 16 bits - Τρόποι σύνδεσης με Η/Υ: Ethernet UDP (10Mbps) - Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 μέτρα - Τροφοδοσία: 12VDC @ 2amp - Διαστάσεις: έως 10cm x 11cm x 19cm - Βάρος: έως 1.0kg. |
| --- | --- |
| B. Δυνατότητα σύνδεσης ενισχυτών και μετατροπέων του κατασκευαστή διαφορετικών προδιαγραφών για κάθε μια από τις παρακάτω μετρήσεις: | Ηλεκτροκαρδιογράφημα / Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα / Ηλεκτροοφθαλμογράφημα / Ηλεκτρογαστρογράφημα / Προκλητά δυναμικά / Ηλεκτρομυογράφημα / Βιοεμπέδηση / Ανάλυση αερίων - Laser Doppler / Κυτταρικές καταγραφές με μικροηλεκτρόδια – μικροπιπέτες / Μέτρηση μικροπίεσης μέσω οπτικής ίνας / Μη επεμβατική μέτρηση πίεσης συνεχής ή μέσω ήχων Korotkoff / Θερμοκρασία / Καταγραφή βιοϊατρικών ήχων / Φωτοπληθυσμογραφία / Οξυμετρία / Ηλεκτροδερματική αντίδραση / Ασύρματες καταγραφές / Καταγραφές σε περιβάλλον MRI / Καταγραφή Vibromyography / Καταγραφές σε σύνδεση με απεικονιστικά συστήματα / Καταγραφές σε σύνδεση με συστήματα Εικονικής Πραγματικότητας |
| Γ. Επιλογές για: | διαφορετικούς ηλεκτροδιεγέρτες για παλμικές και κυματοειδείς μορφές διέγερσης εξόδου για μελέτες νευρικής αγωγιμότητας, προκλητών δυναμικών (σωματοαισθητικών, οπτικών με χρήση στροβοσκοπίου, ακουστικών με χρήση μεγαφώνου), μυϊκών συσπάσεων κ.α. Δυνατότητα παραγωγής παλμικών, ημιτονοειδών, τριγωνικών, τετραγωνικών και αυθαιρέτων κυματομορφών και επιλογή του τύπου διέγερσης: συνεχούς τάσης ή συνεχούς ρεύματος. Η διέγερση μπορεί να είναι μονοπολική ή διπολική με δυνατότητα ορισμού μονής, διπλής ή πολλαπλής ακολουθίας παλμών και δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης ακόμα και κατά τη διάρκεια της καταγραφής. Μέγιστη συμμορφωμένη τάση διέγερσης 200V. Διάρκεια διέγερσης, επαναληψιμότητα, έναρξη διέγερσης, διάρκειες παλμών, διάρκειες παύσης, οξύτητα κυματομορφών, πλάτη είναι πλήρως προγραμματιζόμενα μέσω του λογισμικού προγράμματος. |
| Δ. Να διαθέτει εύχρηστο λογισμικό πρόγραμμα για επεξεργασία δεδομένων με τις εξής δυνατότητες: | - Επιλογή διαφορετικής συχνότητας δειγματοληψίας για το κάθε κανάλι ξεχωριστά / Δυνατότητα επιλογής τμήματος δεδομένων της κυματομορφής για επεξεργασία / Εργαλείο εστίασης / Εργαλεία αυτόματης ρύθμισης κλίμακας στον οριζόντιο και κάθετο άξονα για βέλτιστη επισκόπηση δεδομένων / Εισαγωγή δεικτών σε οποιοδήποτε σημείο των καταγραφών σύγχρονα ή ασύγχρονα για επισήμανση γεγονότων με εισαγωγή κειμένου σε κάθε δείκτη / Έξυπνο εργαλείο εύρεσης κορυφών και επαναλαμβανόμενων κύκλων περιοδικών σημάτων / Γραμμή γρήγορων μαθηματικών υπολογισμών στην κεντρική οθόνη / Έτοιμους αλγορίθμους ανάλυσης των καταγραφόμενων σημάτων, κατηγοριοποιημένων ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής / Φιλτράρισμα σύγχρονο ή ασύγχρονο / Σύγχρονη ή ασύγχρονη επεξεργασία δεδομένων με εργαλεία όπως ανάλυση FFT, χάους, ιστογράµµατα, στατιστική συσχέτιση, σύνθεση υπολογιστικών καναλιών µε χρήση τριγωνοµετρικών, εκθετικών εξισώσεων / Αναγνώριση ενεργού καναλιού προς επεξεργασία / Συνεχής απεικόνιση επιλεγμένης ταχύτητας δειγματοληψία / Εισαγωγή πλέγματος γραμμών αναφοράς και διαχωρισμός κυματομορφών μέσω διαφορετικών χρωμάτων / Σημειωματάριο για καταγραφή σχολιασμών, εισαγωγή χρονικών και ημερομηνιακών δεδομένων καθώς και λοιπών αριθμητικών μεγεθών / Εξαγωγή δεδομένων σε προγράµµατα Matlab®, Labview®, MSExcel/Word. |
| Ε. Πιστοποίηση κατά: | CE και ISO. |