ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

# ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 4836

Αιγάλεω: 30-10-12

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την

«Προμήθεια ψηφιακού πολυμέτρου ακτίνων-Χ»

στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Καινοτόμες εφαρμογές στη τεχνική διπλής ενέργειας ακτίνων-Χ για πρόωρη διάγνωση στην οστεοπόρωση, τη μαστογραφία και την αγγειογραφία»

της Πράξης:

«Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»

Το ΤΕΙ –Αθήνας  Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, έχοντας υπόψη:

- Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β’ 826/10.09.1996 όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156/04.09.2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71/2010).

- Το άρθρο 2 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

- Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αρ. 35130/739/ΦΕΚ 1291/τ.Β’/11-8-2010 «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

- Την με αριθ Πρωτ. 9911/25-06-2012 Απόφαση Ένταξης Πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου  Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

- Την µε αριθ 25/25-10-2012 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού µε την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας «ψηφιακού πολυμέτρου ακτίνων-Χ» προϋπολογισμού δαπάνης έως του ποσού των δεκαεννέα χιλιάδων ευρώ  (19.000 €) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο  Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ψηφιακού πολυμέτρου ακτίνων-Χ», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης έως του ποσού των 19.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η προμήθεια πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Καινοτόμες εφαρμογές στη τεχνική διπλής ενέργειας ακτίνων-Χ για πρόωρη διάγνωση στην οστεοπόρωση, τη μαστογραφία και την αγγειογραφία» της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικών πόρων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια ψηφιακού πολυμέτρου ακτίνων-Χ.

Οι προδιαγραφές αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων ευρώ (19.000€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ-Αθήνας (www.teiath.gr) στις 30/10/2012.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 13 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που έχει συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Το τεύχος της προκήρυξης διανέμεται από το Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΤΕΙ-Αθήνας, Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες (τηλ. 210 5385174, fax: 210 5385852 και email: eee@teiath.gr) ή παρέχεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.teiath.gr. Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από το Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΤΕΙ-Αθήνας ενώ τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται από τον κ. Γεώργιο Φούντο, Επιστημονικό Υπεύθυνο του υποέργου (τηλ.: 2105385344 ή στο e-mail: gfoun@teiath.gr ). Διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης θα δίνονται, μόνο μετά από έγγραφη αίτηση του εν δυνάμει υποψηφίου έως και την Πέμπτη 08/11/2012.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΤΕΙ Αθήνας, Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 Αιγάλεω μέχρι την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ. ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή Δευτέρα 12-11-12 και ώρα 14.00 μ.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή.

Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα καθώς  τα ακόλουθα στοιχεία:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ψηφιακού πολυμέτρου ακτίνων-Χ για το Υποέργο 13 της Πράξης: «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ –ΑΘΗΝΑΣ

Αγ. Σπυρίδωνος 28, 122 10 Αιγάλεω

Ημερομηνία Διενέργειας διαγωνισμού 13/11/2012

Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

Ι. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι:

Α. Αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης

Β. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού δεσμεύεται να προσκομίσει ενός δέκα (10) ημερών:

α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου

β) φορολογική ενημερότητα του υποψηφίου

γ) ασφαλιστική ενημερότητα του υποψηφίου

ΙΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ο οποίος θα συνταχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα Ι.

ΙΙΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κάθε Οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ.

Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση.

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε €. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και κάθε άλλη επιβάρυνση, έως και την  παράδοση στους χώρους του ΤΕΙ-Αθήνας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η κατακύρωση θα γίνει τελικά στον συμμετέχοντα με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης.

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ-Αθήνας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει μερικώς ή ολικώς ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει  το Διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση.

Ο προσωρινός Μειοδότης, ο οποίος προσκόμισε τα ανωτέρω δικαιολογητικά και αναδείχθηκε Μειοδότης, είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Ο Μειοδότης που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με τον Ειδικό Λογαριασμό που θα βασίζεται στους όρους της παρούσας προκήρυξης. Σε περίπτωση αδυναμίας του επιλεγέντος να συνάψει σύμβαση τότε καλείται ο επόμενος.

Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης.

Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του μειοδότη και της αναθέτουσας αρχής θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι ημέρες (120) τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ -Αθήνας, σε χώρους που θα υποδειχθούν από τον αναθέτοντα.

Η παράδοση του λογισμικού θα γίνει το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης για λόγους που οφείλονται σε προμηθευτή τότε εκείνος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 3% επί του συμβατικού τιμήματος του εξοπλισμού του οποίου καθυστερεί η παράδοση και μέχρι 10% επί του συμβατικού τιμήματος αυτού.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Την παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιήσει επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης, η ασφάλεια κ.λ.π. έξοδα μέχρι τον τόπο και χώρο τοποθέτησης που θα υποδειχθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας.

Σε κάθε τιμολόγιο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η τιμή χρέωσης.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την έκδοση των νόμιμων κατά περίπτωση παραστατικών ως εξής:

- Έκδοση  Τ.Π.-Δ.Α. και εξόφληση αυτού με την παράδοση και την οριστική παραλαβή του λογισμικού (εγκατάσταση και καλή λειτουργία αυτού).

- Έκδοση Τ.Π.Υ και εξόφληση αυτού με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και της τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού η οποία θα ολοκληρωθεί σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του λογισμικού.

Στον ανάδοχο γίνεται παρακράτηση φόρου προμηθευτών. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι λαμβάνοντες μέρος στο διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και τους αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα.

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του αναθέτοντα.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτους τους προμηθευτές χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση αν αυτοί δεν εκπληρώνουν εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνουν πλημμελώς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις ή παραβιάζουν ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης.

Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Τεχνικές προδιαγραφές ψηφιακού πολυμέτρου ακτίνων Χ

Το όργανο θα πρέπει να είναι βαθμονομημένο για όλους τους υπάρχοντες συνδυασμούς. Δεν θα πρέπει να έχει ενεργειακή εξάρτηση στις μετρήσεις δόσης διότι θα χρησιμοποιηθούν συνδυασμοί ανόδων φίλτρων, που θα προκύψουν από την έρευνα του υποέργου, οι οποίοι θα τροποποιούν δραστικά το φάσμα ακτινοβολίας του. Ακολουθούν οι απαιτούμενες λειτουργικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα λογισμικά εργαλεία μοντελοποίησης υποδομών, υπηρεσιών και διαχείρισης διαδικασιών.

Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα (multimeter) για την πραγματοποίηση ποιοτικού ελέγχου σε ακτινοδιαγνωστικά συστήματα, με δυνατότητα ταυτόχρονης μέτρησης:

- Υψηλής τάσης (KV)

- Χρόνου έκθεσης στην ακτινοβολία (s)

- Δόση (Gy)

- Ρυθμού δόσης

- Δόσης/παλμό

- Πάχους ολικού φίλτρου λυχνίας (TF) & πάχους υποδιπλασιασμού (HVL).

- Προσδιορισμού και παρουσίασης της κυματομορφής της υψηλής τάσης

Πρέπει να έχει την δυνατότητα παρουσίασης και αποθήκευσης αποτελεσμάτων των μετρούμενων παραμέτρων καθώς επίσης και της κυματομορφής υψηλής τάσης, άμεσα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

- Το σύστημα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και το σχετικό software ώστε να εξασφαλίζεται τόσο ενσύρματη (USB) όσο και η ασύρματη (Bluetooth) επικοινωνία ανάμεσα στο μετρητικό σύστημα και τον Η/Υ.

- Να μπορεί να δουλέψει ταυτόχρονα με 2 ανιχνευτές (τον εσωτερικό και έναν εξωτερικό). H ενεργειακή απόκριση τόσο του βασικού ανιχνευτή, όσο και των προαιρετικών εξωτερικών ανιχνευτών να είναι η ίδια σε όλο το ενεργειακό φάσμα (να μην υπάρχει ενεργειακή εξάρτηση), δηλαδή να μην απαιτούνται διορθώσεις των μετρήσεων μέσω software. Να μπορεί με το κατάλληλο probe να μετρήσει mAs μη επεμβατικά.

- Να έχει δωρεάν αναβαθμίσεις λογισμικού και υποστήριξη του χρήστη, για μεγάλο διάστημα από την αγορά του οργάνου (τουλάχιστον 2 χρόνια).

- Συνιστώμενος χρόνος επαναβαθμονόμησης από τον κατασκευαστή, τουλάχιστον 2 έτη.

- Ελαχιστοποίηση της εξάρτησης της μέτρησης από τον προσανατολισμό του οργάνου.

- Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα πραγματοποίησης ποιοτικού ελέγχου σε συστήματα με γεννήτριες παραγωγής ακτίνων Χ από μονοφασικές έως και υψίσυχνες καθώς και σε συστήματα με λειτουργία παλμικής ακτινοβόλησης, όπως:

- Συστήματα ακτινογράφησης

- Συστήματα ακτινοσκόπησης

- Μαστογράφοι

- Συστήματα επεμβατικής ακτινολογίας

- Συστήματα οδοντιατρικής ακτινολογίας.

- Αξονικούς τομογράφους με προσθήκη κατάλληλου ανιχνευτή.

- Το σύστημα πρέπει  να διαθέτει έναν ανιχνευτή γενικής χρήσης (ακτινολογικά, ακτινοσκοπικά μαστογράφους) ενσωματωμένο στο μετρητικό σύστημα για ευκολία στην χρήση. Θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από ανιχνευτή κατάλληλο για μετρήσεις στην είσοδο ενισχυτή εικόνας και για μετρήσεις διαρρέουσας ακτινοβολίας. Θα πρέπει να συνοδεύεται και από ανιχνευτή κατάλληλο για μετρήσεις δόσης σε αξονικό τομογράφο. O ανιχνευτής αυτός να συνοδεύεται από software για υπολογισμό παραμέτρων όπως CTDI, CTDI vol, πάχος τομής κ.α. Θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται και από ειδικό ανιχνευτή για  μέτρηση luminance και iluminance, για χρήση σε ψηφιακά ακτινολογικά συστήματα, προσαρμοσμένο στην απόκριση του ανθρώπινου ματιού.

- Το σύστημα κατά την παραλαβή του θα πρέπει να είναι βαθμονομημένο (ύπαρξη πιστοποιητικού βαθμονόμησης) και έτοιμο προς χρήση.

- Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από λογισμικό κατάλληλο για την οργάνωση των λυχνιών που μετρώνται και των πρωτοκόλλων ποιοτικού ελέγχου σε βάση δεδομένων (data base) για ευκολότερη παρακολούθηση τους σε βάθος χρόνου.

- To σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται και από υπολογιστή τύπου ΝetBook για άμεση σύνδεση με το πολύμετρο, που θα εξυπηρετεί την απεικόνιση και αποθήκευση των μετρήσεων.

- Το σύστημα να συνοδεύεται από βαλίτσα μεταφοράς του εξοπλισμού.

Οι λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές των μετρούμενων παραμέτρων έχουν ως εξής:

- ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (KV)

- Συστήματα ακτινογράφησης & ακτινοσκόπησης

- Μετρούμενο εύρος : 35-150 KV τουλάχιστον

-Ακρίβεια μέτρησης : + /-1,5% τουλάχιστον

- Μαστογράφοι

- Μετρούμενο εύρος: 20-45KV τουλάχιστον

-Ακρίβεια μέτρησης : +/- 1,5 % τουλάχιστον

Βαθμονόμηση για όλες τις ποιότητες δέσμης (χωρίς ξεχωριστή χρέωση για κάθε ποιότητα δέσμης)

Mo/Mo, Mo/Rh, Mo/Al, Rh/Rh, Rh/Al, W/Al, W/Rh, W/Ag

- ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ

α)  Μετρούμενο εύρος 0,5ms-2000s τουλάχιστον

β) Ακρίβεια μέτρησης +/- 1%  τουλάχιστον

- ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΟΣΗΣ

α) Μετρούμενο εύρος : 0,1n Gy- 1000Gy τουλάχιστον

β) Ακρίβεια μέτρησης+/- 5% τουλάχιστον

- ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΥΘΜΟΥ ΔΟΣΗΣ

α) Μετρούμενο εύρος : 4nGy/s-300mGy/s τουλάχιστον

β) Ακρίβεια μέτρησης : +/- 5% τουλάχιστον

To μετρούμενο εύρος μπορεί να καλύπτεται με τον ειδικό ανιχνευτή για μετρήσεις στην είσοδο ενισχυτή εικόνας

- ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΧΟΥΣ ΥΠΟΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ(HVL)

-Μετρούμενο εύρος: 1,2-14mm Al τουλάχιστον

-Ακρίβεια μέτρησης: +/-10% τουλάχιστον

- ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΣ

Μετρήσεις σε οθόνες (Monitors)

-Μετρούμενο εύρος: 0.04–70000 cd/m2

-Ακρίβεια μέτρησης: +/-5 %

Διάχυτο φως (Ambient light)

-Μετρούμενο εύρος: 0.01–23000 lx

-Ακρίβεια μέτρησης: Inaccuracy: +/-5 %

- ΛΟΙΠΕΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

-Να δοθούν στοιχεία για την ευαισθησία του οργάνου. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα μέτρησης ΚVp σε απόσταση από την έξοδο της λυχνίας.

-Να έχει πολύ μικρή εξάρτηση της μέτρησης από τον προσανατολισμό του οργάνου.

- Δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης για μέτρηση και άλλων παραμέτρων όπως mAs με προσθήκη κατάλληλων ανιχνευτών.

-Nα αναφερθούν προς αξιολόγηση όλοι οι επιπλέον ανιχνευτές που μπορούν στο μέλλον να συνδεθούν στο σύστημα καθώς και οι θάλαμοι ιονισμού που πιθανόν συνδέονται σε αυτό.

-Θα εκτιμηθεί αν το όργανο διαθέτει τρόπο επιβεβαίωσης της σωστής ακτινοβόλησης του ανιχνευτή.

- Δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας με μπαταρία τουλάχιστον 8hr. Να προσδιορισθεί αν υπάρχει δυνατότητα επαναφορτιζόμενων μπαταριών.

-Δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού του συστήματος. Θα εκτιμηθεί αν αυτό μπορεί να γίνει δωρεάν και μέσω διαδικτύου.

- Θα εκτιμηθεί αν το όργανο έχει την δυνατότητα να συνδεθεί στο μέλλον και με άλλες εναλλακτικές συσκευές για την αποτύπωση των αποτελεσμάτων , όπως υπολογιστές παλάμης.

- Κατάλληλη βαλίτσα για την μεταφορά / αποθήκευση του.

- Να φέρει σήμανση CE.

- H  προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO και να συμμορφώνεται με την υπουργική απόφαση 32Β/16-01-2004  περί διακίνησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

- Πίνακας 1. Οικονομική Προσφορά

| Α/Α | Εξοπλισμός | Σύνολο |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ψηφιακό πολύμετρο ακτίνων Χ |  |
|  | Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α |  |
|  | Φ.Π.Α |  |
|  | Γενικό Σύνολο |  |