|  | EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ |
| --- | --- |

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ταχ. Δ/νση	:Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ

Τηλέφωνο	:210-5385174-717                                                      Αιγάλεω  : 08-07-09

FAX		:210-5385185-852                                                      Αριθμ.Πρωτ.: 835

Πληροφορίες : Ιφιγ. Αναστασάκου

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) - ΑΘΗΝΑΣ

προκηρύσσει

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια δύο θερμικών καμερών τύπου 320x240 pixels για το έργο με τίτλο “Curriculum Development in Renewable Energy Technologies in Central Asia Universities” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «TEMPUS», συνολικού προϋπολογισμού τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ 32.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%).

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από το Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΤΕΙ Αθήνας, Αγίου Σπυρίδωνος, 1ος όροφος καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00-13.00 ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Τ.Ε.Ι Αθήνας  www.teiath.gr (Προκηρύξεις).

Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΤΕΙ Αθήνας, Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 Αιγάλεω μέχρι την Τετάρτη 15-07-09 και ώρα 11:00 π.μ. ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή 14-07-09 και ώρα 14.30 μ.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την Τετάρτη 15-07-09  και ώρα 11:00 π.μ. από την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε φάκελο και σε ηλεκτρονική μορφή με την ένδειξη:

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΤΥΠΟΥ 320X240 PIXELS  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “CURRICULUM DEVELOPMENT IN RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES IN CENTRAL ASIA UNIVERSITIES”

Μέσα στον φάκελο θα περιέχεται ένας φάκελος με την ένδειξη ”Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς” και ένας φάκελος με την ένδειξη ”Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς” ο οποίος θα περιέχει τα παρακάτω:

#### Προδιαγραφές  θερμικής κάμερας τύπου 320x240 pixels

- ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ / ΦΑΚΟΣ

- Η κάμερα πρέπει να αποτελεί ένα ενιαίο σώμα).

- Τύπος ανιχνευτή: FPA (Focal Plane Array) με μη ψυχόμενο ανιχνευτή (uncooled microbolometer) 320X240 pixels.

- Ευαισθησία: τουλάχιστον 0,06 °C στους 30 °C

- Ακρίβεια: έως +/-2 °C ή  +/-2% της θερμοκρασίας του στόχου, σε όλη την περιοχή ανιχνευόμενων / μετρούμενων θερμοκρασιών (όποιο είναι μεγαλύτερο).

- Φασματικό “παράθυρο” λειτουργίας: 7,5 έως 13 μm (Long Wave Band).

- Περιοχή ανιχνευόμενων θερμοκρασιών: από –20°C έως 120 °C σε δύο κλίμακες με δυνατότητα να αναβάθμησης  για μέτρηση έως και 350°C.

- Οπτικό πεδίο: 19°Χ24° με ελάχιστη εστιακή απόσταση όχι μεγαλύτερη από 10cm

- Εστίαση: μηχανική/αυτόματη.

- Χωρική ανάλυση (IFOV) 1,4 mrad ή καλύτερη

- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

- Θα πρέπει να φέρει ενσωματωμένη οθόνη LCD, διαγωνίου 3,5΄΄

- Η κάμερα θα πρέπει να διαθέτει ψηφιακή κάμερα οπτικού φάσματος, 1,3 Mpixel, τουλάχιστον, αυτόματης και συνεχούς εστίασης και να φέρει ενσωματωμένο προβολέα για λήψεις σε σκοτεινούς χώρους.

- Ψηφιακή μεγέθηνση (zoom) 1-4x με δυνατότητα κύλισης

- Ζητούμενες λειτουργίες παρουσίασης οπτικής και υπέρυθρης εικόνας:

  - Υπέρυθρη εικόνα

  - Οπτική εικόνα

  - Εικόνα σε εικόνα (υπερυθρη σε οπτική) μεταβαλόμενου μεγέθους και με δυνατότητα κύλισης θέσης

  - Μείξη υπέρυθρης και οπτικής εικόνας

- Παρουσίαση αποθηκευμένων εικόνων με εικονίδια (thumbnails)

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΜΕΡΑΣ

- Εύρος θερμοκρασίας: Αυτόματη ρύθμιση.  Επιθυμητή επιπρόσθετα η δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης

- Επεξεργασία θερμικών εικόνων στην κάμερα:

- διόρθωση συντελεστής εκπομπής θερμότητας  (emissivity) στο διάστημα από 0,1 έως 1 με (βήματα 0,01). Δυνατότητα επιλογής από πίνακα συντελεστών εκπομπής θερμότητας

- δυνατότητα διόρθωσης μέτρησης βασιζόμενης στην απόσταση, τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία του περιβάλλοντος, που θα εισάγονται από τον χειριστή.

- Κινητό σταυρόνημα: τουλάχιστον 3

- Περιοχή: τουλάχιστον 3 παραλληλόγραμμες, μέτρηση μεγίστου ελαχίστου και μέσης θερμοκρασίας εντός περιοχής

- Δυνατότητα αυτόματου εντοπισμού μεγίστου ή ελαχίστου εντος των περιοχών

- 2 Ισόθερμες τουλαχίστον με δυνατότητα επιλογή τύπου άνω – κατω ή ζώνης

- Εντοπισμός σημείου δρόσου

- Εντοπισμός απώλειας μόνωσης

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Η/Υ

Εύχρηστο εξειδικευμένο λογισμικό επεξεργασίας – ανάλυσης και εκτύπωσης των αποθηκευμένων εικόνων και αναφορών (Reports), κατάλληλο για PC επιτραπέζιου (desktop) ή φορητού (laptop) τύπου με επεξεργαστές και για περιβάλλον Windows (XP ή Vista).  Πλήρης διασύνδεση με εξωτερικά προγράμματα όπως Microsoft EXCEL και WORD με (συμβατο με πρότυπο OLE).

- Δυνατότητα επαναρύθμισης (βελτίωσης) της εικόνας μέσω λογισμικού.

- Το λογισμικό θα δοθεί σε CD (όχι δισκέτες). Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού.

- Εκτύπωση των αποθηκευμένων εικόνων.

- Εργαλεία επεξεργασίας λογισμικού: Το λογισμικό θα πρέπει να διαθέτει:

  - πολλαπλά σημεία

  - Περιοχές

  - Ισόθερμες(άνω μίας θερμοκρασίας, κάτω μίας θερμοκρασίας και ζώνη θερμοκρασιών)

  - Εντοπισμός σημείου δρόσου

  - Εντοπισμός απώλειας μόνωσης

  - Δυνατότητα διόρθωσης μέτρησης βασιζόμενης στην απόσταση, τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία του περιβάλλοντος, που θα εισάγονται από τον χειριστή.

  - Διόρθωση συντελεστής εκπομπής θερμότητας  (emissivity) στο διάστημα από 0,1 έως 1 με (βήματα 0,01)

  - Διόρθωση ανακλώμενης εξωτερικής θερμοκρασίας

- ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ -ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Να διαθέτει έξοδο αναλογικού video.

- Μετάδοση δεδομένων σε Η/Υ μέσω θύρας USB ή δυνατότητα ψηφιακής  μεταφοράς εικόνων από την κάμερα σε PC μέσω κάρτας PCMCIA στέρεας κατάστασης (Flash solid state card), χωρητικότητας 1000 υπερύθρων εικόνων, τουλάχιστον, η οποία θα τοποθετείται μέσα στην κάμερα.

- Αποθήκευση εικόνων σε αρχεία τύπου JPEG που φέρουν τα ραδιομετρικά δεδομένα για περαιτέρω επεξεργασία. Επίσης, τα φωνητικά και γραπτά σχόλια πρέπει να αποθηκεύονται στο ίδιο αρχείο

- ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

- Συσσωρευτής επαναφορτίσεως, ιόντων λιθίου. Δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας 4 ωρών τουλάχιστον. Κάθε κάμερα θα συνοδεύεται από 1τεμάχιο συσσωρευτού, φορτιστή  συσσωρευτού  230 V, 50 Hz.

- Η κάμερα θα συνοδεύεται από τροφοδοτικό AC 230 V, 50 Hz, 2 θέσεων και καλώδιο τροφοδοσίας

- ΦΥΣΙΚΑ ΕΡΓΟΝΙΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Η κάμερα θα πρέπει να φέρει καταδειτικό Laser, με δυνατότητα ένδειξης του σημείου στόχευσης πάνω στην υπέρυθρη εικόνα.

- Βάρος κάμερας (με ενσωματωμένο συσσωρευτή): έως 600 g

- Βαθμός προστασίας : IP 54 κατά IEC529

- Αντοχή σε κρούση  : 25g τουλάχιστον κατά IEC 68-2-29

- Αντοχή σε δόνηση : 2g τουλάχιστον κατά IEC 68-2-6

- Θερμοκρασία λειτουργίας : –15°C έως +50°C τουλάχιστον.

- Θερμοκρασία αποθήκευσης : –40°C έως +70°C τουλάχιστον.

- ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Συσκευασία

Κάθε κάμερα, οι συσσωρευτές της, η κάρτα αποθήκευσης, ο φορτιστής,  το τροφοδοτικό AC, το CD του λογισμικού και τo εγχειρίδιo λειτουργίας θα προσφέρονται μέσα σε ιδιαίτερη θήκη μεταφοράς και προστασίας, η οποία θα είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό σκληρό αδιάβροχο πλαστικό υλικό. Στη θήκη θα υπάρχει διαθέσιμος ελεύθερος χώρος για άλλα ανταλλακτικά (που θα παραγγελθούν μελλοντικά).

- Εκπαίδευση Προσωπικού

Ο προμηθευτής θα αναλάβει, χωρίς επιβάρυνση του Αγοραστή, την εκπαίδευση των χειριστών στη χρήση της κάμερας και του λογισμικού στις εγκαταστάσεις του Αγοραστή, διάρκειας 2-3 ωρών από Πιστοποιημένο θερμογράφο δευτέρου επιπέδου (Level II Thermographer).

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της κάμερας, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους από την παραλαβή.

Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμένουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας (π.χ. κατάληψη ιδρύματος) που καθίσταται αδύνατη η παράδοση των ειδών, η σύμβαση παρατείνεται με τους ίδιους όρους έως ότου λήξουν οι ανωτέρω λόγοι.

Η πληρωμή για το συνολικό συμβατικό τίμημα προμήθειας του προς προμήθεια εξοπλισμού θα γίνει μετά την υποβολή όλων των απαραίτητων για την πληρωμή δικαιολογητικών και όχι πριν από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με χρηματικά εντάλματα που θα εκδίδονται στο όνομά του βάσει των νομίμων δικαιολογητικών. Τα νόμιμα δικαιολογητικά είναι:

α)	τιμολόγια προμηθευτή,

β)	αποδείξεις είσπραξης,

γ)	ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Τ.Ε.Ι. Αθήνας δεν θα δέχεται να εξοφλεί τιμολόγια που δεν είναι σύμφωνα με τους παραπάνω όρους. Τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης, η ασφάλεια, οι φόροι κ.λπ. βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά.

Επισημαίνεται ότι, αν σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης διαπιστωθεί πως κάποιο χαρακτηριστικό δεν έχει τις δηλωθείσες από τον προμηθευτή ιδιότητες, για τις οποίες βαθμολογήθηκε, η προσφορά απορρίπτεται, πέραν του ότι τίθεται θέμα αναξιοπιστίας για το συγκεκριμένο προμηθευτή (ανειλικρινής προσφορά).

Οι λαμβάνοντες μέρος στον διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και αποδέχθηκαν αυτούς ανεπιφύλακτα.

Για κάθε διαφορά που αφορά τη διακήρυξη και τη σύμβαση ο προμηθευτής υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων Αθήνας.

Ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας &

Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών

Μιχαήλ Μπρατάκος

Καθηγητής